全自动凝血分析仪招标参数

- 检测原理：包含凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法。

2.测试速度：检测速度PT≥400T/h,D-二聚体≥400T/h，凝血六项综合速度≥400T/h。

3.检测通道：≥20个检测通道，并同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

4.检测光源：采用LED光源并具备多波长检测，检测波长≥4个。

5.检测项目：至少包括基础项目PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP，且必须是安徽省集采目录内项目；拓展项目至少包括AT Ⅲ、LA等项目；试剂为原厂配套且为全液体试剂，支持PT衍算检测FIB。

6.样本针功能：单机样本针具有液位感应功能并标配闭盖穿刺进样功能，适应不同真空采血管，以满足生物安全需要。

7.样本位：单机样本位≥100个，采用自动进样器连续加载进样。

8.试剂装卸载：仪器具有独立的试剂装载区，实时在线更换试剂不暂停测试。

9.试剂溯源：每个联杯试剂上配置RFID（射频识别），实现使用全流程的溯源管理。

10.反应杯：≥1200个反应杯容量，倾倒式随时加载，支持不停机倾倒废杯。

11.APTT纠正试验：支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。

12.连接拓展：可支持多台单机凝血分析仪通过轨道连接成凝血流水线，并可扩展连接同品牌血常规流水线组成临检整体化流水线。

13.试剂规格：配套同品牌PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT Ⅲ等共七项试剂均按照人份包装优先，保证理论测试数和实际测试数一致，降低浪费。

- 14.在机稳定性：试剂及洗针液、稀释液，开瓶在机稳定不少于15天。

- 15.D-Dimer VTE排除：配套同品牌D二聚体试剂说明书中明确阐述，D-Dimer可用于VTE排除，Cut-off值通过≥400例临床疑似VTE样本通过ROC曲线和阴性预测率综合判定给出。

- 16.D-Dimer线性：配套同品牌试剂具备优异的基础性能，灵敏度低至≤0.2μg/mL，直接线性上限≥5.0μg/mL。